# Información de Pedido

Cat. No. 		Tamaño del Envase

10 231 021 	R1  4 x 	  20 ml  +  R2  1 x 	   20 ml

+    1 x          3 ml Estándar

1 2311 99 10 026 	R1  5 x 	  80 ml  +  R2  1 x 	 100 ml

10 231 023 	R1  1 x 	800 ml  +  R2  1 x 	 200 ml

10 231 704 	R1  8 x 	  50 ml  +  R2  8 x 	12.5 ml

10 231 717 	R1  5 x 	  80 ml  +  R2  5 x 	   20 ml

10 230 030 	       6 x	    3 ml Estándar

Resumen

La medición de proteína total es una prueba útil en una variedad de desórdenes.  Las concentraciones totales disminuidas de proteína pueden ser detectadas en la síntesis defectuosa de la proteína en el hígado, la pérdida de proteína debido a función deteriorada del riñón, malabsorción intestinal o deficiencia nutricional.  Niveles elevados de proteína se presentan en desórdenes inflamatorios crónicos cirrosis hepática y deshidratación.

Método

Test fotométrico de acuerdo al método biuret.

Principio

Las proteínas junto con los iones de cobre forman un complejo de color azul violeta en una solución alcalina.  La absorción del color es directamente proporcional a la concentración.

Reactivos

Componentes y Concentraciones

N. B. Las concentraciones son las de la mezcla final del test.

R1: Hidróxido de sodio 			80 mmol/l

Tartrato de potasio sódico 		              12.8 mmol/l

R2: Hidróxido de sodio		               100 mmol/l

Tartrato de potasio sódico			16 mmol/l

Ioduro de potasio			15 mmol/l

Sulfato de cobre				  6 mmol/l

Estándar:           	           		     	       5 g/dl

Instrucciones de Almacenamiento y Estabilidad del Reactivo

Los reactivos son estables hasta el final del mes indicado como fecha de expiración, si se almacenan entre 2 – 8 °C y si se evita la contaminación.   ¡No congelar los reactivos!

El estándar es estable hasta el final del mes indicado como fecha de expiración, si se almacena a 2 – 8 ºC

Advertencias y Precauciones

- En el suero o plasma de pacientes quienes han recibido intravenosamente grandes cantidades de polidextranos, también se pueden medir altos valores con el método biuret.  En tales casos se ha de usar un método alternativo (p.ej. Kjeldahl).

- Los reactivos contienen hidróxido de sodio.  ¡No ingerir!  Si los reactivos tienen contacto con la piel o las membranas mucosas enjuagar inmediatamente con agua.

- Tomar las precauciones necesarias para el uso de reactivos de laboratorio.

Manipulación de Desechos

Por favor remítase a los requerimientos legales locales.

Preparación del Reactivo

El estándar está listo para usarse.

Substrato de inicio

Los reactivos están listos para usarse.

Muestra de inicio

Mezclar 4 partes de R1 con 1 parte de R2

(p.ej. 20 ml R1 + 5 ml R2) = monoreactivo

Estabilidad después de la mezcla:	1 año a 2 – 25 ºC

Materiales requeridos pero no suministrados

Solución de NaCl 9 g/l.

Equipo General de  laboratorio.

# Espécimen

Suero o plasma.

Estabilidad:	6 días		a             20 – 25 °C

4 semanas	a         	  2 – 8 ºC

por lo menos un año  a           	   – 20 °C

Desechar los especimenes contaminados.

Procedimiento del Ensayo para Analizadores

Hojas de Solicitud para sistemas automatizados se encuentran disponibles a requerimiento.

Longitud de onda	540 nm, Hg 546 nm

Vía Óptica 	1 cm

Temperatura	20 – 25 ºC  /  37 °C

Medición 		Contra el reactivo objetivo

|  | Objetivo | Muestra o estándar |
| --- | --- | --- |
| Muestra o estándar | – | 20 µl |
| Agua destilada | 20 µl | – |
| Reactivo 1 | 1000 µl | 1000 µl |
| Mezclar, leer absorción A1 después de 1 – 5 min. a 20 – 25 ºC / 37 ºC, luego añadir: |
| Reactivo 2 | 250 µl | 250 µl |
| Mezclar, incubar durante 5 min. a 20 – 25 ºC / 37 ºC y leer la absorción A2 dentro de 60 min. |

|  | Objetivo | Muestra o estándar |
| --- | --- | --- |
| Muestra o estándar | – | 20 µl |
| Agua destilada | 20 µl | – |
| Monoreactivo | 1000 µl | 1000 µl |
| Mezclar, incubar durante 5 min. a 20 – 25 ºC / 37 ºC, leer la absorción contra el reactivo objetivo dentro de 60 min. |

# Cálculo

Con estándar o calibrador

(A Muestra

Proteína total [mg/dl] = 	      x Conc. Estd./Cal. [g/dl]

(A Estd./Cal.

# Calibradores y Controles

Para la calibración de los sistemas fotométricos automatizados se recomienda el calibrador DiaSys TruCal U.  Para control de calidad interno debe ensayarse un control con DiaSys TruLab N y P con cada lote de muestras.

Cat. No. Tamaño del envase TruCal U 5 9100 99 10 063 20 x 3 ml TruLab N 5 9000 99 10 062 20 x 5 ml 5 9000 99 10 061 6 x 5 ml TruLab P 5 9050 99 10 062 20 x 5 ml 5 9050 99 10 061 6 x 5 ml

# Características de Desempeño

Rango de Medición

La prueba se ha desarrollado para determinar las concentraciones de proteína total dentro de un rango de medición de 0.05 – 15 g/dl.  Cuando los valores excedan este rango, las muestras deben diluirse 1 + 1 con solución de NaCl (9 g/l) y el resultado multiplicado por 2.

Especificidad / Interferencias

No se observó ninguna interferencia con el ácido ascórbico hasta 30 mg/dl, bilirrubina hasta 40 mg/dl hemoglobina hasta 500 mg/dl y lipemia hasta 1000 mg/dl de triglicéridos.

Sensibilidad /Límite de Detección

El límite más bajo de detección es 0.05 g/dl.

Precisión (a 37 °C)

| Intra- ensayo de precisión (n = 20) | Media [g/dl] | DS [g/dI] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 | 5.27 7.05 10.4 | 0.05 0.07 0.08 | 0.91 1.01 0.08 |

| Inter-ensayo de precisión (n = 20) | Media [g/dI] | DS [g/dI] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 | 5.24 7.07 10.4 | 0.06 0.11 0.14 | 1.06 1.53 1.32 |

Método de Comparación

Una comparación entre DiaSys Total protein FS (y) y un test comercialmente disponible (x) utilizando 68 muestras dieron los siguientes resultados: y = 1.00  x – 0.07 g/I; r = 0.997.

Rango de Referencia [1]

| Adultos: | [g/dl] 6.6 – 8.8 |
| --- | --- |
| Niños: | Femenino | Masculino |
| 1 – 30 día(s) 1 – 6 mes(es) 6 meses – 1 año 1 – 18 año(s) | 4.2 – 6.2 4.4 – 6.6 5.6 – 7.9 5.7 – 8.0 | 4.1 – 6.3 4.7 – 6.7 5.5 – 7.0 5.7 – 8.0 |

Literatura

- Thomas L.  Diagnósticos de Laboratorio Clínico.  1ra ed. Frankfort: Libros TH Verlagsgesellschaft; 1998. p. 644-7.

- Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteínas.  En: Burtis CA, Ashwood ER, editores. Libro de texto de Tietz de La Química Clínica.  3ra ed. Filadelfia: W.B Saunders Company; 1999. p. 477-540.

Fabricante

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany

# Text boxes

Total protein FS*

Reactivo de diagnóstico para determinación cuantitativa in vitro de la proteína total en suero o plasma en sistemas fotométricos