# Información de Pedido

Cat. No. 		Tamaño del Envase

10 050 021 	R1   5 X     20 ML   +   R2   1 X       25 ML

10 050 022       	R1   5 X     80 ML   +   R2   1 X     100 ML

10 050 023      	R1   1 X   800 ML   +   R2   1 X     200 ML

10 050 704      	R1   8 X     50 ML   +   R2   8 X    12.5 ML

10 050 717      	R1   5 X     80 ML   +   R2   5 X       20 ML

1 0501 99 10 730 	R1   4 X     20 ML   +   R2   2 X       10 ML

Resumen [1,2]

Las (–amilasas son enzimas hidrolíticas que transforman el almidón en maltosa.  En el cuerpo humano las (–amilasas se originan en diferentes órganos: la amilasa pancreática es producida por el páncreas y liberada en el tranco intestinal, la amilasa salival se sintetiza en las glándulas salivales y secretadas en la saliva.  La amilasa presente en la sangre se elimina a través del riñón y excretada en la orina.  Por consiguiente, la elevación en la actividad sérica está reflejada en un incremento de la actividad de la amilasa urinaria.

La medición de la (–Amilasa en suero y  orina es utilizada  principalmente para el diagnóstico de desórdenes pancreáticos así como también para descubrir el desarrollo de complicaciones.  En la pancreatitis aguda la actividad de amilasa pancreática sanguínea se incrementa a las pocas horas después del ataque de dolor abdominal, alcanza el máximo más aprox. después de 12 horas y regresa a los valores dentro del el rango de la referencia a más tardar después de 5 días.  La especificidad de (–amilasa para los desórdenes pancreáticos no está muy elevada como los niveles elevados medidos también en el varias enfermedades no–pancreáticas, por ejemplo, parotiditis e insuficiencia  renal.  Por consiguiente, para la confirmación de una pancreatitis aguda debe realizarse adicionalmente la medición de la lipasa.

#### Método

Los tests enzimáticos fotométricos en los cuales el substrato 4,6–Etilideno–(G7)–p–nitrofenil–(G1)–(–D–maltoheptaosido (EPS–G7) es dividida por la (–amilasa en varios fragmentos.  Éstos, posteriormente, hidrolizados en un segundo paso por la (– glucosidasa produciendo glucosa y p-nitrofenol.  El incremento en la absorción representa el total (pancreático y salival) de la actividad de la amilasa en la muestra [3,4].

#### Principio

(–Amilasa

5 EPS–G 7+ 5H2O <                      > 2 Etilideno–G5 + 2G2PNP

+ 2 Etilideno–G4 + 2G3PNP

+ Etilideno–G3 + G4PNP

(–Glucosidasa

2 G2PNP + 2 G3PNP + G4PNP +14 H2O <                            > 5 PNP+4 G

(PNP = p-Nitrofenol, G =Glucosa)

#### Reactivos

Componentes y Concentraciones

N.B. las Concentraciones son aquéllos de la última mezcla de ensayo.

R1: amortiguador de Good 	pH 7.1 		  0.1 mol/l

NaCl 					50 mmol/l

MgCl2 				10 mmol/l

(–Glucosidasa

R2:  amortiguador de Good 	pH 7.1 		   0.1 mol/l

EPS-G7 				1.6 mmol/l

Instrucciones de Almacenamiento y Estabilidad del Reactivo

Los reactivos son estables hasta el final del mes indicado como fecha de expiración, si es almacenado entre 2 – 8 °C, protegido de la luz y si se evita la contaminación.  ¡No congelar los reactivos!

Advertencias y Precauciones

- La saliva y piel contienen (–amilasa  por consiguiente nunca pipetear los reactivos por la boca y evite el contacto de la piel con los reactivos.

- Los reactivos contienen sodio azida (0.95 g/l) como  preservativo.  ¡No ingerir!  Evitar el contacto con la piel y membranas mucosas.

- Tomar las precauciones necesarias para el uso de reactivos de laboratorio.

Manipulación de Desechos

Por favor remítase a los requerimientos legales locales.

Preparación del Reactivo

Substrato de arranque

Los reactivos están listos para usar.

Muestra de arranque

Mezclar  4 partes de R1 + 1 parte de R2

(p. ej.  20 ml R1 + 5 ml R2) = monoreactivo

Estabilidad: 	6 meses 	a 	2 – 8 °C

4 semanas a           15 – 25 °C

El monoreactivo debe ser protegido de la luz.

Materiales requeridos pero no suministrados

Solución de NaCl 9 g/l.

Equipo General de  laboratorio.

# Espécimen

Suero, heparina plasmática o plasma EDTA, orina.

Estabilidad en suero o plasma:

7 días 	a 	20 –25 °C

7 días 	a 	    4 –8 °C

1 año 	a 	   – 20  °C

Estabilidad en orina:

2 días 	a 	20 –25 °C

10 días 	a 	    4 –8 °C

3 semanas a 	    – 20 °C

Desechar los especímenes contaminados.

Procedimiento del Ensayo

Las hojas de Solicitud para sistemas automatizados se encuentran disponibles a requerimiento.

Longitud de onda 		Hg 405 nm

Vía óptica 			1 cm.

Temperatura 	 	25 °C, 30 °C, 37 °C,

Medición  			Contra el aire

##### Substrato de Arranque

|  | Suero / plasma | Orina |
| --- | --- | --- |
| Muestra | 20 µl | 10 µl |
| Reactivo 1 | 1000 µl | 1000 µl |
| Mezcla, incubar durante aprox. 1 min., luego añadir: |
| Reactivo 2 | 250 µ | 250 µl |
| Mezclar, leer la absorción después de 2 min. (37 °C) o 4 min. (25 °C, 30 °C) y empezar a cronometrar. Leer nuevamente la absorción después de 1, 2, y 3 min. |

##### Muestra de Arranque

|  | Suero / Plasma | Orina |
| --- | --- | --- |
| Muestra | 20 µl | 10 µl |
| Mono reactivo | 1000 µl | 1000 µl |
| Mezclar, leer la absorción después de 2 min. (37 °C) o 4 min. (25 °C, 30 °C) y empezar a cronometrar. Leer nuevamente la absorción después de 1, 2, y 3 min. |

# Cálculo

De las lecturas de absorción calcular (A/min. y multiplicar por el correspondiente factor de la tabla de más abajo:

(A/min. x factor = Actividad de la Amilasa [U / l]

(Con el propósito de referirse a PNP–G7 previos, pueden utilizarse métodos específicos de conversión de factores los cuales permiten correlacionar y mantener los mismos rangos de referencia)

Con factor	de            Sin factor de

Conversión	Conversión

## Suero / Plasma

Substrato de arranque	   13792 		   6414

Muestra de arranque		   11077 		   5151

## Orina

Substrato de arranque	   27367 		   12727

Muestra de arranque		   21937 		   10202

# Controles

Para control de calidad interno deberían ensayarse los controles DiaSys TruLab N y P, con cada lote de muestras.

Cat. No. Tamaño del envase TruLab N 5 9000 99 10 062 20 x 5 ml 5 9000 99 10 061 6 x 5 ml TruLab P 5 9050 99 10 062 20 x 5 ml 5 9050 99 10 061 6 x 5 ml

# Características de Desempeño

## Rango de Medición

El test ha sido desarrollado para determinar las actividades de la amilasa las cuales corresponden a un máximo (A/min. de 0.35.

Si tal valor es excedido la muestra debe ser diluida 1 + 10 con solución de NaCl (9 g/l) y los resultados multiplicados por 11.

## Especificidad / Interferencias

No se observó ninguna interferencia con el ácido ascórbico hasta 30 mg/dl, bilirrubina hasta 40 mg/dl, lipemia hasta 1000 mg/dl trígliceridos.   La hemoglobina interfiere aún en concentraciones bajas.

Sensibilidad /Límite de Detección

El límite más bajo de detección es 3 U / I (sin conversión).

Precisión (a 37 °C)

| Intra- ensayo de precisión n = 20 | Media [U/i] | DS [U/I] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 | 184 398 841 | 2.00 2.67 4.96 | 1.08 0.67 0.59 |

| Inter-ensayo de precisión n = 20 | Media [U/I] | DS [U/I] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 | 180 383 817 | 1.82 3.74 7.48 | 1.01 0.97 0.92 |

Método de Comparación

Una comparación entre DiaSys (–Amilasa CC FS (y) y un test comercialmente disponible (x) utilizando 100 muestras dieron los siguientes resultados: y = 1.00  x 0.00 U / I;  r = 0.998.

Rango de Referencia [4]

Sin conversión

25 °C       30 °C	37 °C

Suero/ plasma	    [ U/I]      < 28  	<  73         < 100

Orina al azar	    [ U/I]      < 273       < 365         < 450

Orina en 24 hrs.   	    [ U/I]      < 205 	< 295         < 410

Con conversión

Niños:

25 °C       30 °C	37 °C

Suero/ plasma	    [ U/I]      < 128  	< 160        < 220

Orina al azar	    [ U/I]      < 600       < 800         < 1000

Orina en 24 hrs.   	    [ U/I]      < 450 	< 650         < 900

Literatura

- Lorentz K. (–Amilasa.  En: Thomas L, editor. Diagnósticos de Laboratorio Clínico. 1ra Ed.  Frankfort:  Libros TH Verlagsgesellschaft;1998.p.192-202.

- Moss DW, Henderson AR.  Las enzimas digestivas de  origen pancreático.  En: Burtis CA, Ashwood ER, editores.   Libro de texto Tietz de Química Clínica.  3ra Ed. Filadelfia: W.B Saunders Company;1999.p.689-98.

- Kuse–Jarres JD, Kaiser C, Hafkenscheid JC, Hohenwallner W, STEIN W., Bohner J y col.  La evaluación de un nuevo ensayo alfa–amilasa que usa 4,6–etilideno–(G7)–1-4–nitrofenil–(G1)–alpha, D-maltoheptaosido como substrato. J Clin Chem Biochem 1989;27:103-13.

- Hohenwallner, Stein W, Hafkenscheid JC, Kruse–Jarres JD,  Hubbuch A y col.  Rangos de referencia para la alfa-amilasa en suero y orina con 4,6–etilideno–(G7)–1–4–nitrofenil–(G1)–alpha, D–maltoheptaosido como substrato. J Clin Chem Clin Biochem 1989;27:97-101.

Fabricante

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9  65558 Holzheim Alemania.

# Text boxes

(-Amilase CC * FS **

Reactivo de Diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro de la (-Amilasa en suero,  plasma u orina en sistemas fotométricos