# Información de Pedido

Cat. No. 		Tamaño del Envase

1 0441 99 10 021	R1   5 x	20 ml   +    R2   1 x        25 ml

Resumen [1,2]

La fosfatasa alcalina (ALP), una enzima hidrolítica que actúa óptimamente en pH alcalino, existe en la sangre en numerosas formas distintas las cuales se originan principalmente del hueso y el hígado, pero también de otros tejidos como el riñón, placenta, intestino, testículos, timo, pulmones y tumores.  Se encontraron incrementos fisiológicos durante el crecimiento óseo en la niñez y el embarazo mientras los incrementos patológicos están grandemente asociados con las enfermedades óseas y hepatobiliares.  En la enfermedad hepatobiliar ellos indican la obstrucción de los ductos biliares con en la colestasis causada por cálculos biliares, tumores o inflamación.  También se observan elevadas actividades en la hepatitis infecciosa.  En las enfermedades óseas actividades elevadas de ALP originadas en una actividad osteoblástica incrementada como en la enfermedad de Paget, osteomalacia, metástasis ósea y hiperparatiroidismo.

Método

Test cinético fotométrico, método estándar optimizado de acuerdo a la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC).

Principio

ALP

p-Nitrofenilfosfato + H2O           > Fosfato + p–Nitrofenol

Reactivos

N.B. Las concentraciones son aquellas de la mezcla final del test.

R1: 2–Amino–2–metil–1–propanol    pH 10.4	 0.90 mol/l

Magnesio acetato 		                 1.6 mmol/l

Sulfato de zinc				0.4 mmol/l

HEDTA			               	   2 mmol/l

R2: p-Nitrofenilfosfato 		               16.0 mmol/l

Instrucciones de Almacenamiento y Estabilidad del Reactivo

Los reactivos son estables hasta el final del mes indicado como fecha de expiración, si es almacenado entre 2 – 8 °C, y si se evita la contaminación.  ¡No congelar los reactivos!.

El reactivo 2 debe ser protegido de la luz.

Advertencias y Precauciones

- Los reactivos contienen Sodio ácido (0.95 g/l) como preservativo.  No ingerir.  Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.

- Durante la reacción es producido p–nitrofenol el cual es venenoso cuando se inhala, ingiere o absorbe a través de la piel.  Si la mezcla reacción entre en contacto con la piel o membranas mucosas se debe lavar copiosamente con agua.

- Tomar las precauciones necesarias para el uso de reactivos de laboratorio.

Manipulación de Desechos

Por favor remítase a los requerimientos legales locales.

Preparación del Reactivo

Substrato de arranque

Los reactivos están listos para usar.

Muestra de arranque

Mezclar  4 partes de R1 + 1 parte de R2

(p. ej.  20 ml R1 + 5 ml R2) = monoreactivo

Estabilidad: 4  semanas 	a 	2 – 8 °C

5 días 		a           15 – 25 °C

El mono reactivo debe ser protegido de la luz.

Materiales requeridos pero no suministrados

Solución de NaCl 9 g/l.

Equipo General de  laboratorio.

# Espécimen

Suero o heparina plasmática.

Pérdida de actividad dentro de 2 – 3 días a 15 – 25 °C < 10%.

Estabilidad: 	7 días 	a 	4 – 8 °C

2 meses 	a	   -20 °C

Desechar los especímenes contaminados.

Procedimiento del Ensayo

Hojas de Solicitud para sistemas automatizados se encuentran disponibles a requerimiento.

Longitud de onda	Hg 405 nm, (400 – 420 nm)

Vía Optica 	1 cm

Temperatura	37 °C

Medición 		Contra el aire

##### Substrato de Arranque

| Muestra |  | 20 µl |
| --- | --- | --- |
| Reactivo 1 |  | 1000 µl |
| Mezcla incubar durante aprox. 1 min., luego añadir: |
| Reactivo 2 |  | 250 µl |
| Mezcla, leer la absorción después de 1 min. y empezar a cronometrar. Leer nuevamente la absorción después de 1, 2, y 3 min. |

##### Muestra de Arranque

| Muestra |  | 20 µl |
| --- | --- | --- |
| Mono reactivo |  | 1000 µl |
| Mezcla, leer la absorción después de 1 min. y empezar a cronometrar. Leer nuevamente la absorción después de 1, 2, y 3 min. |

# Cálculo

De las lecturas de absorción calcular (A/min. y multiplicar por el correspondiente factor de la tabla de más abajo:

(A/min. x factor = ALP actividad [U/l]

30 °C / 37 °C

Substrato de arranque	405 nm 		3433

Muestra de arranque		405 nm 		2757

# Controles

Para control de calidad interno deberían ensayarse los controles DiaSys TruLab N y P, con cada lote de muestras. (valores asignados más abajo).

Cat. No. Tamaño del envase TruLab N 5 9000 99 10 062 20 x 5 ml 5 9000 99 10 061 6 x 5 ml TruLab P 5 9050 99 10 062 20 x 5 ml 5 9050 99 10 061 6 x 5 ml

Rango de referencia

Adultos [4]

|  |  | 37 °C |
| --- | --- | --- |
| Mujeres 20 – 50 años Hombres 20 – 50 años Mujeres > 60 años Hombres > 60 años | [U/I] [U/I] [U/I] [U/I] | 42 - 98 53 – 128 53 – 141 56 – 119 |

Niños [5]

|  |  | 37 °C |
| --- | --- | --- |
|  |  | Femenino | Masculino |
| 1 – 30 días 1 mes – 1 año 1 – 3 año(s) 4 – 6 años 7 – 9 años 10 – 12 años 13 – 15 años 16 – 18 años | [U/I] [U/I] [U/I] [U/I] [U/I] [U/I] [U/I] [U/I] | 48 – 406 124 – 341 108 – 317 96 – 297 69 – 325 51 – 332 50 – 162 47 – 119 | 75 – 319 82 – 383 104 – 345 93 – 309 86 – 315 42 – 362 74 – 390 52 – 171 |

Literatura

- Thomas L. Diagnósticos de Laboratorio Clínico. 1a ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 36 – 46.

- Moss DW, Henderson AR. Enzimología Clínica.  En: Burtis CA, Ashwood ER, editores.  Libro de texto Tietz de Química Clínica. 3ra ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999. p. 617-721.

- Tietz NW, Rinker D, Shaw LM.  Método IFCC para la fosfatasa alcalina.  J Clin Chem Clin Biochem 1983;21:731 –48.

- Burtis CA, Ashwood ER. Eds. Libro de texto Tietz de Química Clínica. 3ra ed.  Filadelfia: W. B. Saunders Company, 1999. p. 1829.

- Soldin JS, Hicks JM.  Rangos de referencia pediátricos.  Washington: AACC Press, 1996. p. 5.

Fabricante

DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany

# Valores Asignados para TruLab N

| Lote | Expir. | Valor del ensayo | Líms. Max. | Unids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 980821 | 2002–08 | 99.9 1.67 | 78.9 – 121 1.32 – 2.01 | U/l µkat/l |
| 849 | 2003–02 | 80.2 1.34 | 63.4 – 97.0 1.06 – 1.62 | U/l µkat/l |
| 010865 = 1014 | 2003–12 | 90.4 1.51 | 71.4 – 109 1.19 – 1.82 | U/l µkat/l |
| 1686 | 2004–07 | 91.2 1.52 | 72.0 – 110 1.20 – 1.84 | U/l µkat/l |

# Valores Asignados TruLab P

| Lote | Expir. | Valor del ensayo | Líms. Max. | Unids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 980825 = 1016 | 2002–10 | 230 3.83 | 182 – 278 3.03 – 4.64 | U/l µkat/l |
| 1327 | 2004–01 | 224 3.73 | 177 – 271 2.95 – 4.52 | U/l µkat/l |
| 1837 | 2004–01 | 228 3.80 | 180 – 276 3.00 – 4.60 | U/l µkat/l |

Valores de Calibración TruCal U

| Lote | Expiración | Calibración del valor | Unids |
| --- | --- | --- | --- |
| 000745 = 1009 | 2002 – 07 | 241 4.02 | U/l µkat/l |
| 1312 | 2003 – 12 | 240 4.00 | U/l µkat/l |

# Text boxes

Fosfatasa Alcalina FS*

IFCC 37 °C

Reactivo de Diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro de la fosfatasa alcalina (ALP) en suero o plasma en sistemas fotométricos