Pida la Información

Cat. No. 		Tamaño del equipo

10 421 021 	R1   5 x 	  20 ml   +   R2   1 x      25 ml

10 421 704 	R1   8 x 	  50 ml   +   R2   8 x   12.5 ml

10 421 717 	R1   5 x 	  80 ml   +   R2   5 x      20 ml

El resumen [1,2]

El lactato dehidrogenasa (LDH) es una enzima, que consiste de cinco isoenzimas diferentes que catalizan la interconversión del L–lactato y el piruvato.  El LDH está presente en el citoplasma de todos los tejidos humanos con las concentraciones más elevadas en el hígado, el corazón y el músculo esquelético, y más bajos en los eritrocitos, el páncreas, riñón y estómago.  Actividades de LDH incrementadas se encuentran en una variedad de condiciones patológicas tales como el infarto de miocardio, cáncer, las enfermedades del hígado, sangre o  músculo.  Sin embargo, debido a la falta de especificidad del órgano, la determinación de sus isoenzimas u otras enzimas como la fosfatasa alcalina o ALAT / ASAT es necesario para el diagnóstico diferencial.

Método

Test optimizado de acuerdo a la Sociedad Alemana de Química Clínica (DGKC) [3].

Principio

L–lactato  +  NAD+     LDH    Piruvato  +  NAD  +  H+

Los Reactivos

Componentes y Concentraciones

N.B. Las concentraciones son las de la última mixtura de ensayo

R1: N–Metil–D–Glucamina 		               325 mmol/l

L–lactato  			                 50 mmol/l

R2: NAD	 			                 10 mmol/l

Instrucciones de Almacenamiento y Estabilidad del Reactivo

Los reactivos dependen estables hasta el final del mes indicado de expiración, si se almacena a 2 – 8 °C y se evita la contaminación.  ¡No congelar los reactivos!

El Reactivo 2 debe protegerse de la luz.

Advertencias y Precauciones

- Los reactivos contienen sodio azida (0.95 g/l) como  preservativo.  ¡No ingerir!  Evitar el contacto con la piel y membranas mucosas.

- Tomar las precauciones necesarias para el uso de  reactivos de laboratorio.

Manejo de Desechos

Por favor refiérase a los requisitos legales locales.

Preparación del Reactivo

Substrato de inicio

Los reactivos están listos para usar.

Muestra de inicio

Mezclar 4 partes de R1 + 1 parte de R2

(p. ej. 20 ml R1 + 5 ml R2) = monoreactivo

Estabilidad: 	24 horas 	a 		  2 – 8 °C

4 horas 	a 		15–25 °C

Los monoreactivos deben protegerse de la luz.

Materiales requeridos pero no provistos

Solución de NaCl 9 g/l.

Equipo general de laboratorio.

Espécimen

El suero, heparina plasmática o plasma EDTA.

Pérdida de actividad dentro de 3 días    a      2 – 8 °C 	< 8%

a    15–25 °C 	< 2%

Desechar los especimenes contaminados.

Procedimiento del Ensayo

Hojas de solicitud para sistemas automatizados se encuentran disponibles a pedido.

Longitud de onda 	                340 nm, Hg 365 nm, Hg 334 nm

Vía óptica 		                1 cm

Temperatura  	                 37 °C / 30 °C

Medida 		                Contra el aire

Substrato de inicio

| Muestra |  | 2 (l |
| --- | --- | --- |
| Reactivo 1 |  | 1000 (l |
| Mezcla, incubar durante aprox. 1 – 5 min., luego añadir: |
| Reactivo 2 |  | 250 (l |
| Mezclar, leer la absorción después de 1 min., e iniciar el cronómetro. Leer la absorción nuevamente después de 1, 2 y 3 min. |

Muestra de inicio

| Muestra |  | 10 (l |
| --- | --- | --- |
| Monoreactivo |  | 1000 (l |
| Mezclar, leer la absorción después de 1 min., e iniciar el cronómetro. Leer la absorción nuevamente después de 1, 2 y 3 min. |

Cálculo

De las lecturas de la absorción calcular (A / min. y multiplicar por el factor correspondiente de la tabla de más abajo:

(A / min. x factor = actividad LDH [U / l]

| Substrato de inicio |  |
| --- | --- |
| 340 nm 334 nm 365 nm | 10080 10275 18675 |
| Muestra de inicio |  |
| 340 nm 334 nm 365 nm | 8095 8250 15000 |

Controles

Para el control de calidad interno deben ensayarse controles con DiaSys TruLab N y P con cada lote de muestras.

|  | Cat. No. | Tamaño del envase |
| --- | --- | --- |
| TRULAB N TRULAB P | 5 9000 99 10 062 5 9000 99 10 061 5 9050 99 10 062 5 9050 99 10 061 | 20 X 5 ml 6 x 5 ml 20 X 5 ml 6 x 5 ml |

Características de Ejecución

Rango de Medición

La prueba se ha desarrollado para determinar las actividades de LDH qué corresponden a un (A/min máximo de 0.15 a 340 y

334 nm o 0.08 a 365 nm.

Si estos valores son excedidos la muestra debe diluirse 1+10 con solución de NaCl (9 g/l) y los resultados multiplicaron por 11.

Especificidad / Interferencias

No se observó ninguna interferencia con el ácido ascórbico hasta 30 mg/dl, bilirrubina hasta 40 mg/dl y lipemia hasta 2,000 mg/dl de triglicéridos. La hemoglobina interfiere empezando con una concentración de 50 mg/dl.

Sensibilidad / Límite de Detección

El más bajo límite de descubrimiento es 5 U/l.

La precisión

| Precisión del intra-ensayo n = 20 | Media [U/l] | SD [U/l] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 | 178 187 566 | 2.00 2.12 2.27 | 1.12 1.14 0.40 |

| Precisión del inter-ensayo n = 20 | Media [U/l] | SD [U/l] | CV [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 | 170 176 566 | 1.62 2.48 3.61 | 0.95 1.41 0.64 |

Método de Comparación

Una comparación entre DiaSys LDH FS IFCC (y) y el método de referencia IFCC (x) utilizando 79 muestras dieron los siguientes resultados: y = 0.97 x + 5.9 U/l; r = 0.997

.

El Rango de la referencia [4]

| [U / I] | Femenino | Masculino |
| --- | --- | --- |
| Adultos Niños 1 – 30 días 31 días – 1 año 1 – 3 años 4 – 6 años 7 – 9 años 10 – 12 años 13 – 15años 16 – 18 años | 135 – 215 145 – 765 190 – 420 165 – 395 135 – 345 140 – 280 120 – 260 100 – 275 105 – 230 | 135 – 225 125 – 735 170 – 450 155 – 345 155 – 345 145 – 300 120 – 325 120 – 290 105 – 235 |

Literatura

- Thomas L.  Diagnósticos de laboratorios clínicos. 1ra ed. Frankfort: Libros TH Verlagsgesellschaft;1998.p.89 – 94

- Moss DW, Henderson AR.  Enzimología clínica En: Burtis CA, Ashwood ER, editores.  Libro de texto de Tietz de  Química Clínica.  3ra ed. Filadelfia: W.B Saunders Company;1999.617-721.

- Gesellschaft für klinische Chemie.  Empfehlungen der deutschen für Gesellschaft Klinische Chemie (DGKC).  Standardisierung von Methoden zur Bestimmung von Enzymaktivitäten in biologischen Flüssigkeiten. (Recomendación de la Sociedad Alemana de Química Clínica.  Estandarización de métodos para la medición de actividades enzimáticas en los fluidos biológicos.) Z Klin Chem Klin Biochem 1972;10:182-92.

Fabricante

DiaSys Systems GmbH Diagnóstico & la Cía. KG

Alte Strasse 9 65558 Holzheim Alemania

# Text boxes

LDH FS*

IFCC

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro del lactato dehidrogenasa (LDH) en suero o plasma en sistemas fotométricos